## Slide 1: Utilisation Sécuritaire des pompes B|BRAUN
10 octobre 2022
Rehaussée
Rehaussée

## Slide 2: Objectifs d’apprentissage
Au terme de cette présentation, vous aurez pris connaissance du fonctionnement de base de la pompe volumétrique Infusomat Space et du Perfusor Space de BBRAUN
Vous serez capable :
de différencier la pompe et le pousse-seringue
définir le rôle de la valve anti-siphon
d’allumer la pompe et insérer la tubulure
de programmer une perfusion primaire en utilisant la bibliothèque de votre unité de soins
de retirer la tubulure
de fermer la pompe ou la mettre en mode veille
de remettre les totaux perfusés à zéro
Les images contenues dans ce document ont été reproduites avec l'accord de BBRAUN.

## Slide 3: Le système de perfusion B|BRAUN
Le système de perfusion B|BRAUN comprend deux appareils très similaires disponibles à l’ICM
Le Perfusor ( pousse-seringue) et l'Infusomat (pompe volumétrique).
Ces deux appareils disposent d’écrans et de clavier très semblables

## Slide 4
mise à jour du logiciel débutée en août 2022

## Slide 5: La tubulure B/BRAUN

## Slide 8
La tubulure pour la pompe BBRAUN
est munie d'une valve anti-siphon.
En cas de rupture de stock de ce modèle,
il est nécessaire d'ajouter la valve anti-siphon à la tubulure.

## Slide 12: démonstration de l'installation et de la purge de la tubulure

## Slide 14: TOUCHES DE COMMANDE de la pompe

## Slide 16: AU démarrage
  Appuyer sur lorsque la tubulure insérée est purgée
  Choisir l’unité de soins pour démarrer la bibliothèque de médicaments appropriée

## Slide 19: Alerte clinique
Vérifier le nom de la bibliothèque à chaque quart de travail en appuyant sur pendant qu’une perfusion est en cours pour valider si l’unité de soins est appropriée

## Slide 23
  Si le bolus doit être administré lentement, modifier le temps d'administration du bolus selon la prescription

## Slide 24: Astuces
Si interruption du bolus en appuyant la touche ou par une alarme, appuyer sur puis sur ou pour terminer ou poursuivre le bolus
Informations sur le dernier bolus dans le menu État de la pompe

## Slide 26
Pour relâcher le clamp anti-écoulement et pouvoir retirer la tubulure de la pompe,
il faut appuyer sur le clamp vert

## Slide 29: Fichier de configuration des pompes Perfusor
Le volume sonore est à 7
L'alarme de volume sonore ne peut être modifiée
L'alarme de pression peut être augmentée jusqu'à 9, soyez vigilant et effectuer une surveillance rapprochée du point de ponction si vous modifiez le niveau de l'alarme
L'alarme du Volume atteint perfusé (VAP) sonne une fois deux minutes avant la fin puis toutes les 30 secondes

## Slide 34
Système de pousse-seringue

## Slide 36: démonstration

## Slide 37: Démonstration du chargement de la seringue

## Slide 42: Les SYMBOLES DE LA POMPE PERFUSOR

## Slide 43: Superposition des pompes

## Slide 45: COde de déverrouillage
5000

## Slide 46: En cas d’incident avec une pompe ou un pousse-seringue, retirer les du chevet du patient et les faire parvenir au GBM EN cas d’urgence, contacter votre technicien GBM au 3136
Qui utilisait ce pousse-seringue ou cette pompe ?​
Quel était le code d’erreur​
Qu’est ce qui a déclenché cette alarme ?​
Quel était le médicament administré ?​
Quel était le débit de perfusion ?

## Slide 47: en cas d’urgence, contacter votre technicien GBM au 3136
En cas d’incident avec une pompe, retirer la du chevet du patient et la faire parvenir au GBM
Qui utilisait cette pompe ?
Quel était le code d’erreur ?
Qu’est-ce qui a déclenché cette alarme ?
Quel était le médicament administré ?
Quel était le débit de perfusion ?